MULTÍMETRO DIGITAL

Seção 1

Introdução e Especificações

1-1 INTRODUÇÃO

1-2. O multímetro John Fluke modelo 8020B é um multímetro digital portátil de bolso ideal para utilização no campo, laboratório, loja ou casa. Algumas das características do instrumento são:

- Todas as funções de um VOM mais condutância e continuidade (8 ao todo) são incluídas no modelo standard.

Voltagem CC - 	100 V até 1000V

Voltagem AC - 	100 V até 750V

Corrente de CC - 1 A até 2.000 mA

Corrente de AC - 1 A até 2.000 mA

Resistência -	 0,1  - 20 M

Teste de diodo

Condutância - 	0,1 nS até  200 nS e 0,001 mS até 2 mS (S = siemens = 1 /).

Continuidade - Provê uma indicação audível imediata quando continuidade é detectada.

- CONDUTÂNCIA - Uma nova função do multímetro que permite medidas de resistência de forma rápida, precisa e livres de ruído até 10.000 M.

- Um mostrador de 3 e 1/ 2 dígitos  de cristal líquido de alto contraste que pode ser lido facilmente do  lado oposto de uma sala. Não haverão mais preocupações com agulhas empenadas,  paralaxe, etc.

- Cada escala tem:

Operação de autodeterminação de polaridade.

Indicação de escala excedida.

Proteção efetiva contra sobrecargas.

- Técnica de medição utilizando integração em dupla rampa para assegurar medidas livres de ruído.

- Estabilidade de calibração de longo período - 2 anos. Fácil calibração - poucos ajustes.

- De peso leve - 369 gramas (13 onças).

- Até 200 horas de operação contínua com uma bateria alcalina simples de 9V ( do tipo usado em radio transistorizado ou em calculadoras).

- Indicação de bateria descarregada.

- Alimentação direta da rede usando o eliminador de baterias Modelo A81.

- Contatos para teste protegidos contra contatos acidentais com a voltagem dos circuitos em teste.

- Uma linha completa de acessórios que estendem o alcance das aplicações de instrumento.

1-15 ESPECIFICAÇÕES:

A tabela 1-3 lista as especificações  do multímetro 8020B. Essas especificações assumem até dois anos entre ciclos de calibração, uma temperatura de operação entre 18C e 28C e uma umidade relativa de até 90%, a não ser que haja outra menção explícita.

CC VOLTS

| ESCALA | RESOLUÇÃO | EXATIDÃO EM ATÉ 2 ANOS |
| --- | --- | --- |
| 200 mV | 100 V |  |
| 2 V | 1 mV |  |
| 20 V | 10 mV |  (0,1 % da leitura + 1 digito) |
| 200 V | 100 mV |  |
| 1.000 V | 1V |  |

Proteção contra sobrecarga		1.000 VCC ou pico VAC em todas as escalas.

Impedância de entrada			10 M, em todas as escalas.

Rejeição em Modo Normal		> 60 dB a 50 Hz e 60 Hz.

Rejeição em Modo Comum		> 100 dB em CC, 50 Hz e 60 Hz.

Tempo de Resposta			 Menos de 1 segundo.

AC VOLTS (Sensibilidade à tensão média, calibrada em tensão eficaz para senoide)

| ESCALA | RESOLUÇÃO |  | EXATIDÃO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 45 Hz a 1 kHz | 1 kHz a 2 kHz | 2 kHz a5 kHz |
| 200 mV | 100 V |  (0,75 % da |  (1,5 % da |  (5 % da leitura |
| 2 V | 1 mV | leitura + 2 | leitura + 3 | +5 dígitos) |
| 20 V | 10 mV | dígitos) | dígitos) |  |
| 200 V | 0,1 V |  |  | Não |
| 750 V | 1V |  (1 % da leitura + 2 dígitos) | Não especificado | especificado |

Proteção contra sobrecarga		750 VRMS ou 1.000 V de pico contínuo, exceto na escala de 200 					mV (máximo de 15 segundos acima de 300 VRMS AC)

Impedância de entrada			10 M em paralelo com < 100 pF.

Rejeição em Modo Comum		> 60 dB a 50 Hz e 60 Hz.

Produto VOLT-Hz			107 máximo (200 V @ 50 kHz)

CORRENTE CC

| ESCALA | RESOLUÇÃO | EXATIDÃO EM ATÉ 2 ANOS | TENSÃO DE CARGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 mA | 1 A |  |  |
| 20 mA | 10 A |  (0,75 % da leitura + 1 dígito) | 0,25 V máximo |
| 200 mA | 100 A |  |  |
| 2.000 mA | 1 mA |  | 0,9 V máximo |

Proteção contra sobrecarga		fusível de 2 A/250 V, em série com um fusível de 3 A/ 600 V.

CORRENTE AC

| ESCALA | RESOLUÇÃO | EXATIDÃO |  | TENSÃO de CARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 45 Hz a 450 kHz | 450 kHz a 1 kHz |  |
| 2 mA | 1 A |  (3 % da leitura + 2 dígitos) | Não especificado | 0,25 V RMS máximo |
| 20 mA | 10 A |  |  |  |
| 200 mA | 100 A |  (1,5 % da | leitura +2 dígitos) |  |
| 2.000 mA | 1 mA |  |  | 0,9 V RMS máximo |

Proteção contra sobrecarga		fusível de 2 A/250 V, em série com um fusível de 3 A/ 600 V.

RESISTÊNCIA

| ESCALA | RESOLUÇÃO | EXATIDÃO EM ATÉ 2 ANOS | TENSÃO EM FUNDO DE ESCALA | MÁXIMA CORRENTE DE TESTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200  | 0,1  |  (0,2 % da leitura + 3 dígitos) | <0,25 V | 0,35 mA |
| 2 K-Teste de Diodo | 1  |  | > 1,0 V | 1,1 mA |
| 20 K | 10  |  (0,1 % da leitura + 1 dígitos) | <0,25 V | 13 A |
| 200 K | 100  |  | > 0,7 V | 13 A |
| 2000 K | 1 k |  (2 % da leitura + 1 dígitos) | <0,25 V | 0,13 A |
| 20 M | 10 k |  | > 0,7 V | 0,13 A |

Proteção contra sobrecarga		500 VCC, RMS AC em todas as escalas, mais 300 VCC, RMS AC  por 15 					segundos.

Tensão em circuito aberto		Menos de 1,5 V em todas as escalas exceto em 2 k, em que é 					menos de 3,5 V.

Teste de Diodo (Hi-Lo Ohms)		As escalas de 2 k, 200 k e 20 M suprem tensão suficiente  					para polarizar junções, permitindo o teste de diodo. A escala de					2 k é a preferida e está marcada com o símbolo de um diodo. As 					escalas de 200 , 20 k e 2000 k podem fazer medidas 						in-circuit sem ativar junções de silício.

CONDUTÂNCIA

| ESCALA | EXATIDÃO |
| --- | --- |
| 2 mS |  (0,2 % da leitura + 1 dígitos) |
| 200 nS |  (2,0 % da leitura + 10 dígitos) |

Proteção contra sobrecarga		500 VCC, RMS AC em todas as escalas.

Tensão em circuito aberto		< 3,5 V em 2 mS e <1,5 V em 200 nS.

Teste de Diodo				Ambas as escalas polarizarão junções PN típicas.

CONTINUIDADE (para circuitos passivos)

Escalas					Todas as escalas de resistência ( a escala de 2 k é recomendada 					para o menor limiar de resistência).

Indicação

CONTINUIDADE		Tom audível.

CIRCUITO ABERTO		Sem tom audível.

Tempo de Resposta			50 s  (Duração mínima para ativar ou desativar o tom audível) na 					escala de 2 k. O circuito de alargamento mantém o tom ligado ou 					desligado por aproximadamente 200 ms.

Proteção contra sobrecarga		500 VCC, RMS AC em todas as escalas.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Proteção Classe 2				Relacionada somente às propriedades de isolação ou 							aterramento  definidas na norma IEC348.

Máxima tensão em Modo Comum		500 VCC, RMS AC em todas as escalas.

Indicação de Bateria				A indicação “BT” aparece quando restam								aproximadamente 20% da carga da bateria.

Mostrador					3 e 1/2 dígitos LCD (2.000 em contagem), auto zero, 						autopolaridade.

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura					Operação de 0C a 50C. Armazenagem de -35C a 	60C

Umidade Relativa				Operação de 0 a 80% em  0C a 35C nas escalas  de       						2 M, 20M e 200 nS e, 0 a 90% em todas as outras 						escalas. Operação de 0 a 70% em 35C a 50C.

Coeficiente de Temperatura			< 0,1 vezes a especificação de exatidão aplicada por C de 						0C a 18C e de 28C a 50C.