MULTÍMETRO DIGITAL

Seção 6

Informação Adicional

6-I. INTRODUÇÃO

6-2 Essa seção do manual contem informação concernente aos acessórios para uso no multímetro. Cada acessório, conforme mostrado na figura 6-1, é descrito em termos gerais na forma de parágrafos que contém o numero do modelo. A profundidade dos detalhes pretende dar ao usuário, a possibilidade de uma  primeira avaliação das características e capacidades do acessório e de se seu emprego com o multímetro. Informações adicionais são fornecidas junto com o acessório.

Figura 6-1A - Acessórios do Multímetro.

Figura 6-1B - Acessórios do Multímetro.

6-5. SONDA de TEMPERATURA  (80T-150C e 80T-150F)

6-6. Introdução.

6-7. A sonda de temperatura converte; o instrumento em um termômetro de leitura direta de temperatura (1 mVCC / grau); a 80T-150C em graus Celsius e a 80T-150F em graus Farenheit.. A sonda é idealmente projetada para medidas de temperatura de superfície, de ambientes e de líquidos. Se presta facilmente a uma grande gama de aplicações, tais como testes de projeto, de manutenção e de avaliação. É uma sonda com ponta robusta, de resposta rápida e que suporta uma tensão de isolação de 350 VCC. Isso torna a  80'T'-150 um das sondas  de temperatura mais versáteis e fáceis de usar disponível.

6-8 Especificações

ESCALA (C/F) 				-50C a +150C ou -58F a 302F.

(selecionável no campo por contatos internos)

EXATIDÃO					1C (1,8F) de 0C a 100C, decrescendo linearmente 						até 3C (5,4F) até  -50C e +150C.

RESOLUÇÃO					0,1C na escala de 200 mV.

TENSÃO DE ISOLAÇÃO			350 VCC ou VPICOAC

CONSUMO DE ENERGIA			bateria substituível, 1000 horas de uso contínuo.

6-9. TRANSFORMADOR de CORRENTE  (80I-600)

6-10. Introdução

6-11 O Modelo 80I-600 estende a capacidade de medição de corrente  CA do instrumento, de um máximo de 2A para 600 ampères. Um transformador em forma de alicate projetado na sonda, permite fazer medidas sem interromper o circuito em teste. A corrente passa pelo fio condutor sob teste, que funciona como transformador primário, enquanto o 80I-600 funciona como o secundário. Devido ao tipo de enrolamento em quadratura de alta eficiência, o diâmetro do fio e a localização do condutor dentro das mandíbulas de transformador não afetam a exatidão da medida de corrente.

6-12. Especificações

Escala					1 a 600 A

Exatidão					 3 %.

Resposta de FREQÜÊNCIA			30 Hz  a 1 kHz, 10 kHz típico.

Relação de Divisão				1.000 : 1

Isolação					5 kV.

Tamanho Máximo do Condutor		2 polegadas de diâmetro.

6-13. SONDA de ALTA TENSÃO (80K-6)

6-14. Introdução

6-15. A 80K-6 é uma sonda de alta tensão projetada  para estender a capacidade de medição de tensão  CC e CA do multímetro até  6.000 volts. Um divisor de tensão de 1000:1 provê à sonda de uma alta impedância  de entrada. O divisor também é de grande exatidão, quando usado com um voltímetro que têm 10 megohms de impedância de entrada. Um corpo de plástico moldado aloja o divisor e protege o usuário da tensão que está sendo medida.

6-16. Especificações

Escala					0 a 6 kV, CC ou pico AC.

Impedância de Entrada			75 M nominais.

Relação de Divisão				1.000 : 1

Exatidão

CC a 500 Hz			 1 %.

500 Hz  a 1 kHz			 2 %.

Acima de 1 kHz			A leitura entra em declínio. Tipicamente, 30 % a 10 kHz.

6-17. SONDA de ALTA TENSÃO (80K-40)

6-18. Introdução

6-19. O Modelo 80K-40 estende a capacidade de medida de tensão do instrumento até 40 kV. Interiormente, a sonda contém um divisor resistivo especial de 1000:1. O divisor se compõe de resistores de filme metálico, com coeficientes de temperatura casados, que provêem a sonda uma excelente precisão e características de estabilidade. Também, uma não usual  alta impedância de entrada (1.000 M) minimiza o carregamento, loading, e assim contribui para uma maior exatidão da medida.

6-20. Especificações

Escala				1 kV a 6 kV, CC ou pico AC e 28 kVRMS,CA.

Impedância de Entrada		1.000 M.

Relação de Divisão			1.000 : 1

Exatidão CC				 2 %. de 20 kV a 30 kV (Calibrada em 25 kV).

Limite Superior			Varia linearmente de  2 %. em 30 kV a  4 % em 40 kV.

Limite Inferior			Varia linearmente de  2 %. em 20 kV a  4 % em 1 kV.

Exatidão CA				 5 %. em 60 Hz.

6-21. SONDA de ALTA FREQÜÊNCIA (83RF)

6-22. Introdução

6-23. O Modelo 83RF estende a capacidade de medida de tensão do instrumento para incluir tensões  de entrada de  100 kHz a 100 MHz, de 0,25 a 30 VRMS. A sonda opera, em conjunto com  as escalas de tensão contínua  do multímetro, fornecendo um tensão CC que é calibrada para ser equivalente ao valor eficaz de uma entrada senoidal.

6-20. Especificações

Resposta de FREQÜÊNCIA			 1 dB de 100 kHz até 100 MHz (relativos à relação de 						transferencia).

Razão de Transferência cc para ca

(23  5 C)					Entrada RMS		Saída CC

(100 kHz)

0,25 - 0,5 V		0,25 - 0,5 V  1,5 dB

0,5  -  2,0 V		0,5  -  2,0 V  0,5 dB

2,0  -  30 V		2,0  -  30  V  1,0 dB

RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA ESTENDIDA	utilizável para medidas relativas de 20 kHz a 250 kHz

RESPOSTA					Responde ao valor de pico na entrada, calibrado para ler o 						valor eficaz de uma onda senoidal.

FAIXA DE TENSÃO				0,25 a 0,30 VRMS.

TENSÃO CC MÁXIMA NA ENTRADA		200 VCC.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA

(0 a 18 C, 28 a 50 F)				 0,1 da especificação da relação de transferência CA para 						CC por  grau centígrado.

CAPACITÂNCIA DE ENTRADA			< 5 pF.

6-25. SONDA de ALTA FREQÜÊNCIA (85RF)

6-26. Introdução

6-27. O Modelo 85RF estende a capacidade de medida de tensão do instrumento para incluir tensões  de entrada de  100 kHz a 500 MHz, de 0,25 a 30 VRMS. A sonda opera, em conjunto com  as escalas de tensão contínua  do multímetro, fornecendo um tensão CC que é calibrada para ser equivalente ao valor eficaz de uma entrada senoidal.

6-20. Especificações

Resposta de FREQÜÊNCIA

100 kHz  a 100 MHz			 0,5 dB.

100 MHz a 200 MHz			 1,0 dB.

200 MHz a 500 MHz			 3,0 dB.

RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA ESTENDIDA	utilizável para medidas relativas de 20 kHz a 700 MHz

RESPOSTA					Responde ao valor de pico na entrada, calibrado para ler o 						valor eficaz de uma onda senoidal.

FAIXA DE TENSÃO				0,25 a 0,30 VRMS.

TENSÃO CC MÁXIMA NA ENTRADA		200 VCC.

CAPACITÂNCIA DE ENTRADA			< 5 pF.

Razão de Transferência cc para ca	1:1

EXATIDÃO DA RELAÇÃO			0,5 a 10 MHz.

6-31 SHUNT DE CORRENTE (80J-10)

6-32. Introdução

6-33 O modelo de derivador de corrente 80J-10 estende  a capacidade de medição de corrente do multímetro  até 10 A (20 A por períodos não exercendo a 1 minuto),em freqüências até 10 kHz com uma exatidão de  0,25 % acrescidos da exatidão do voltímetro.

6-34. Especificações

SHUNT 						10 a 100 mV.

EXATIDÃO (18 C a 28 C)

CC a 10 kHz				 0,25 %

10 kHz a 100 kHz 			Crescendo até 1 dB em 100 kHz , típico.

COEFICIENTE DE TEMPERATURA		0,005 % / C

INDUTÂNCIA					8,3 mH em série com 0,01  do shunt.

SOBRECARGA					20 A até  1 minuto, com ciclo de carga (duty cycle) de 						0,25 para recuperação após a aplicação de correntes entre 						10 A e 20 A.

6-35 SONDA de CORRENTE CC/CA (Y8100)

6-36. Introdução

6-37. A sonda de corrente modelo Y8100 é uma ponta de prova tipo alicate, que funciona em conjunto com multímetros e osciloscópios para obter medições (ou visualização) de correntes CC, CA ou composições das duas. A garra do alicate está preparada para abraçar condutores de até 3/4 de polegada de diâmetro. O formato de pistola permite a realização de medidas de forma segura e fácil, utilizando apenas uma mão.

6-38. O modelo é operado por pilhas tipo AA. Mede correntes de até 200 ACC e CA RMS utilizando a maioria dos multímetros. Duas escalas , 20 A e 200 A, produzem uma tensão de saída de 2 V no final da faixa de corrente.

6-39. Especificações

Escala					20A, CC ou AC

200 A CC ou CA

TENSÃO DE SAÍDA				2 V no final da escala.

EXATIDÃO

CC a 200 Hz				 2 % da escala

200 Hz a 1 kHz				< 100 A somar  3 % da leitura.

>100 A somar  6 % da leitura.

RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 			CC a 1 kHz

CARGA RECOMENDADA			 3,0 K

FAIXA DE TEMPERATURA			+15 C até 35C, na exatidão especificada e -10 C a +50 						C para armazenamento e operação com exatidão

reduzida

LIMITAÇÃO DE AQUECIMENTO		A operação prolongada acima de 200 AAC ou 1 kHz pode 						danificar a sonda.

TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO		600 VCC ou 400 VCA do núcleo para a saída, 42 VCC ou 30 						VCA da saída para a referência (GND).

6-40 TRANSFORMADOR  de CORRENTE CA (Y8101)

6-41. Introdução

6-42. O modelo Y8101 é um pequeno transformador de corrente, tipo alicate, projetado para estender a capacidade de medição de corrente de um medidor de corrente até 150 A. A forma em alicate  foi projetada para permitir a realização da medição sem a interrupção do circuito em teste. A bobina no instrumento, serve como secundário de um transformador com relação de 1000:1. O condutor por onde passa a corrente sob medida é o primário do transformador.

6-39. Especificações

Escala DE CORRENTE			2A a 150 A

EXATIDÃO (48 Hz a 10 kHz)			 2 %, 10 A a 150 A

 8 %, 2 A a 10 A

RAZÃO DE DIVISÃO				1000:1

TENSÃO DE TRABALHO			300 VCA RMS máximo.

RIGIDEZ DIELÉTRICA				3 kV RMS

DIÂMETRO MÁXIMO DO CONDUTOR		7/16” (1.11 cm).